ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. ….06.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/10/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/10/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/10/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga max. pobór mocy w czaszy głównej 65W, a w czaszy satelitarnej max. 60W.

Odp.

Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95

Odp.

Zamawiający wymaga natężenia oświetlenia endoskopowego w granicach 5-6% dla obu kopuł.

Zestaw pytań nr 2

Odp.

Zamawiający dopuszcza w/w parametry techniczne lampy operacyjnej zmieniając żywotność diod LED na min. 40000h, oraz ilość źródeł światła czaszy głównej na 90punktów LED +/- 20.

Zamawiający na tym etapie postępowania nie może stwierdzić czy dopuszcza zaoferowaną lampę.

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Odp.

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i w miejsce ekranu dotykowego wymaga komputera z ekranem dotykowym zamontowanego na ścianie w każdej sali gdzie znajduje się lampa operacyjna.

Zestaw pytań nr 3

Odp.

Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 6 Zamawiający wymaga max. trzy brudne uchwyty.

Ad. 7 Zamawiający wymaga max. trzy brudne uchwyty.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza.

Ad.9 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 10 Zamawiający wymaga max. pobór mocy czaszy głównej na poziomie 65 W.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 12 Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95

Ad. 13 Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza regulację natężenia światła na panelu sterowania, zamawiający nie dopuszcza bezprzewodowego pilota.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 16 Zamawiający dopuszcza natężenie światła min. 120 000 lux/1m.

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza max. pobór mocy czaszy głównej na poziomie 65W.

Ad. 18 Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95

Ad. 19 Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95

Ad. 20 Zamawiający dopuszcza regulację natężenia światła na panelu sterowania, zamawiający nie dopuszcza bezprzewodowego pilota.

Ad. 21 Zamawiający dopuszcza.

Ad. 22 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 23 Zamawiający opisał w poz. 50 formularza wzmocnienie sygnału wideo.

Ad. 24 Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pilota bezprzewodowego ale wymaga sterowanie lampą jak i kamerą z komputera zamontowanego na ścianie w obrębie sali.

Ad. 25 Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej nośności stropu w miejscu montażu lamp i tym samy nie udostępni wykonawcy. Zamawiający nie planuje wykonania takiej ekspertyzy, gdyż uważa, że aktualnie zamontowane lampy maja wagę większą niż rozpatrywane w zamówieniu.

Ad. 26 Koszt wzmocnienia stropu pod montaż lamp leży po stronie Wykonawcy zgodnie z informacją określoną w SIWZ.

Ad. 27 Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie w oparciu o wzmocnienia podparte na belkach stropu Kleina.

Ad. 28 W miejscu montażu lamp jest planowany montaż nawiewu laminarnego.

Ad. 29 Napięcie wynosi 230V, przekrój przewodów – 2,5 mm2.

Ad. 30 Zamawiający posiada zasilanie awaryjne w postaci zasilacza UPS.

Ad. 31 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu. Termin określony w SIWZ wynika z harmonogramu robót budowlanych i na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie.

Zestaw pytań nr 4

Odp.

Zamawiający wymaga aby kamera zamieszczona była w czaszy głównej lampy.

Odp.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy rozprowadzenia przewodów sieci LAN kategorii 6 z certyfikatem od miejsc usadowienia kamer (czasza lampy oraz sufit sali) do najbliższej szafy LAN (min. po dwa kable na każdą salę), włącznie z patchpanelem w szafie – dotyczy, każdej z sal. Ponadto wymaga od Wykonawcy dostarczenia modułu rejestrującego dla każdej z sal, składającego się z komputera typu „all in one” oraz oprogramowania, umożliwiającego zapis obrazu z kamer umieszczonych na salach. Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy leży pełna integracja kamer z urządzeniami i modułami do rejestracji obrazu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i w miejsce ekranu dotykowego wymaga komputera z ekranem dotykowym zamontowanego na ścianie w każdej sali gdzie znajduje się lampa operacyjna.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza regulację natężenia światła na panelu sterowania.

Odp.

Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5

1). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną w kształcie wieloboku na bazie trójkąta wpisanego w koło, o konstrukcji zwartej, monolitycznej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

2). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z trzema uchwytami brudnymi rozłożonymi równomiernie na obrzeżach lampy?

Odp.

Zamawiający dopuszcza max 3 uchwyty brudne.

3). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 70x80 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

4). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną zawierająca 108 punktów LED?

Odp.

Zamawiający dopuszcza lampę z ilością punktów świetlnych LED 90 +/- 20.

5). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z maksymalnym poborem mocy dla czaszy głównej wynoszącym 65W?

Odp.

Zamawiający dopuszcza pobór mocy max. 65W.

6). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze średnicą pola bezcieniowego dla czaszy głównej regulowaną w zakresie 200-330 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

7). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z uchwytem umożliwiającym regulację średnicy pola operacyjnego, bez możliwości regulacji natężenia. Regulacja natężenia odbywa się na panelu sterowniczym umieszczonym na ramieniu tuż przy lampie oraz opcjonalnie ze sterownika naściennego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość regulacji natężenia światła na panelu sterowania.

8). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia w zakresie 48 000 – 160 000 lux?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji natężenia światła czaszy głównej w zakresie co najmniej 50 000 – 160 000 lux.

9). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 60x70 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

10). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną zawierająca 72 punkty LED?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

11). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną ze średnicą pola bezcieniowego dla czaszy satelitarnej regulowaną w zakresie 200-320 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

12). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjna z czaszą satelitarną o maksymalnym poborze mocy 60W?

Odp.

Zamawiający dopuszcza max. pobór mocy czaszy satelitarnej na poziomie 60W.

13). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną z możliwością regulacji natężenia w zakresie 42 000 – 140 000 lux?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji natężenia światła czaszy satelitarnej w zakresie co najmniej 50 000 – 120 000 lux.

14). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną o takich samych parametrach jak czasza satelitarna?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza czaszy głównej o parametrach czaszy satelitarnej.

15). Czy Zamawiający wymaga kamery HD instalowanej centralnie w osi czaszy służącej do podglądu obrazu pola operacyjnego czy instalowanej w osi centralnej służącej do ogólnego podglądu sali operacyjnej?

Odp.

Zamawiający wymaga kamerę zainstalowaną w czaszy lampy głównej.

16). Jeżeli Zamawiający wymaga kamery HD montowanej w osi centralnej lampy, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci dookólnej kamery HD montowanej w suficie? Takie rozwiązanie zapewnia szerszy podgląd sali operacyjnej.

Odp.

Zamawiający wymaga kamerę zainstalowaną w czaszy lampy głównej. Zamawiający nie wymaga instalacji kamery do ogólnego monitoringu sali operacyjnej, ale wymagane jest doprowadzenie przewodu do sufitu  w celu późniejszego podłączenia kamer.

17). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę HD z rozdzielczością 1080i montowaną centralnie w czaszy lampy? Pozostałe parametry nie gorsze od wymaganych.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

18). Czy Zamawiający wymaga kamery HD zamontowanej centralnie w czaszy lampy, zamiast montowanej w osi centralnej lampy?

Odp.

Zamawiający wymaga kamerę zainstalowaną w czaszy lampy.

19). Prosi o wyjaśnienie określenia „Możliwość rejestracji wideo obrazu z kamery za pośrednictwem sieci LAN w dowolnym punkcie szpitala”. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwiązania do rejestracji i udostępniania nagranych zabiegów dla użytkowników zarządzanych przez administratora systemu, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami GIODO, a rejestracja odbywa się w sposób umożliwiający zapis materiału do formatu DICOM 3.0 lub innego DICOM, proszę wskazać wersję.

Odp.

Zamawiający wymaga dostarczenia modułu (część sprzętowa i oprogramowanie) rejestrującego zapis z kamer, który będzie posiadał możliwość przekonwertowania zapisanego materiału na format DICOM 3.0 i przesłania materiału w formacie DICOM na serwer PACS-a.

Oprogramowanie modułu powinno posiadać możliwość wprowadzenia danych opisujących zabieg (min. Danych: imię, nazwisko, PESEL, id pacjenta, id zabiegu, data i godzina zabiegu, numer/nazwa Sali operacyjnej, opis/nazwa zabiegu,) oraz pobrania ich z systemu HIS w wyniku integracji systemów. Dane niezbędne są do powiązania zarejestrowanego materiału wideo z zabiegiem i przesłania materiału na serwer PACS.

20). Czy Zamawiający w miejsce przenośnego tabletu dopuści alternatywne rozwiązanie w postaci komputera zamontowanego na stałe w ścianie z ekranem dotykowym, posiadającego niezbędne certyfikaty zgodne z prawem wymagane dla urządzeń montowanych powyżej 1,5m od pacjenta?

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i w miejsce ekranu dotykowego wymaga komputera z ekranem dotykowym zamontowanego na ścianie w każdej sali gdzie znajduje się lampa operacyjna.

21). Czy w przypadku niedopuszczenia powyższego rozwiązania (komputer z ekranem dotykowym zamontowanym na stałe w ścianie) Zamawiający wymaga tabletu medycznego, czyli zgodnego z wymogami dyrektywy medycznej oraz spełniającego wszystkie wymogi prawne względem wyrobów medycznych obowiązujące w RP, czy może dopuszcza tablet z „marketu”?

Odp.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i w miejsce ekranu dotykowego wymaga komputera z ekranem dotykowym zamontowanego na ścianie w każdej sali gdzie znajduje się lampa operacyjna.

22). Czy Zamawiający wymaga dostarczenia modułu opartego o rozwiązanie serwer z bazą danych pozwalającego zarządzanie użytkownikami upoważnionymi do rejestracji zabiegów, pobierania materiałów oraz wszystkich innych elementów zarządzania audio-wideo wymaganych przez GIODO (logowanie zdarzeń, monitorowanie nieprawidłowości, zarządzanie użytkownikami, administracja hasłami, itd.)? Naszym zdaniem brak rozwiązań odpowiadających wymogom GIODO, czyni planowe rozwiązanie bezużyteczne.

Odp.

Zamawiający wymaga dostarczenia modułu (część sprzętowa i oprogramowanie) rejestrującego zapis z kamer, który będzie posiadał możliwość przekonwertowania zapisanego materiału na format DICOM 3.0 i przesłania materiału w formacie DICOM na serwer PACS-a.

Oprogramowanie modułu powinno posiadać możliwość wprowadzenia danych opisujących zabieg (min. Danych: imię, nazwisko, PESEL, id pacjenta, id zabiegu, data i godzina zabiegu, numer/nazwa Sali operacyjnej, opis/nazwa zabiegu,) oraz pobrania ich z systemu HIS w wyniku integracji systemów. Dane niezbędne są do powiązania zarejestrowanego materiału wideo z zabiegiem i przesłania materiału na serwer PACS.

23). Czy Zamawiający wymaga integracji rozwiązania z systemem HIS w celu automatycznego oznaczania nagrywanego materiału z danymi z zabiegu? Jakim systemem HIS Zamawiający dysponuje i jaka metoda integracji będzie preferowana?

Odp.

Zamawiający wymaga integracji z systemem HIS w celu przekazania do modułu rejestracji informacji o skierowanych pacjentach na zabieg operacyjny.

Integracja na poziomie baz danych poprzez udostępnienie widoku z pacjentami skierowanymi na zabieg.

24). Czy Zamawiający udostępni interfejs wymiany danych systemu HIS?

Odp.

Zamawiający udostępni widok w bazie danych systemu HIS do pobrania niezbędnych danych.

Zestaw pytań nr 6

Odp.

Zamawiający wymaga wykazania się dostawą lamp operacyjnych zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w SIWZ.

Odp.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych w postaci materiałów producenta, katalogi, foldery, ulotki z opisami zaoferowanego produktu. Załączone materiały mają w swojej treści potwierdzać parametry oferowanego urządzenia, jeżeli załączone dokumenty mają charakter reklamowy i nie zawierają wszystkich informacji proszę załączyć instrukcje obsługi, kartę techniczną lub inny dokument potwierdzające parametru techniczne urządzenia.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga powyższego rozwiązania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza lampę z ilością punktów świetlnych LED 90 +/- 20.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.

Zamawiający dopuszcza max. pobór mocy czaszy głównej na poziomie 65W.

Odp.

Zamawiający wymaga natężenia oświetlenia endoskopowego w granicach 5-6% dla obu kopuł.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania natężenia światła na panelu sterującym.

Odp.

Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji natężenia światła czaszy głównej w zakresie co najmniej 50 000 – 160 000 lux. Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania natężenia światła na panelu sterowania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga średnice czaszy głównej 70 cm +/-10%, czaszy bocznej 60cm +/- 20%.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza max. pobór mocy czaszy satelitarnej na poziomie 60W.

Odp.

Zamawiający wymaga natężenia oświetlenia endoskopowego w granicach 5-6% dla obu kopuł.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania natężenia światła na panelu sterującym.

Odp.

Zamawiający wymaga parametru Ra min. 95 oraz R9 min. 95.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji natężenia światła czaszy głównej w zakresie co najmniej 50 000 – 160 000 lux. Zamawiający dopuszcza możliwość sterowania natężenia światła na panelu sterowania.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.

Zamawiający nie wymaga kamery sterowanej spoza sali operacyjnej.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy