ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, tel.  56 66 89 100, tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 29.08.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZO/17/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: Wyjaśnienia do zadanych pytań dotyczące zapytania ofertowego pt. „Dostawa kardiomonitorów” - sprawa numer ZO/17/2017.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie pkt VI.3 ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na dostawę kardiomonitorów - sprawa ZO/17/2017, udziela odpowiedzi na zadane przez zainteresowane podmioty pytania. Wpłynęły pytania o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- P-kt 11.e.  Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor bez alarmu desaturacji?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

2. P-kt. 1.     Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor  o wadze 4,5 kg?  Większa waga nie stanowi problemu z uwagi na to, że do kardiomonitorów są dedykowane wózki.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor, gdzie trendy graficzne i tabelaryczne są do 480 godzin ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy Załączniku nr 3 do SIWZ – Kardiomonitory

Pytanie 1 – Punkt 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze 4,5 kg? 0,5 kg różnicy w wadze nie ma większego znaczenia w przypadku zamocowanego na statywie kardiomonitora – taki statyw jezdny wymagany jest w punkcie 25 niniejszej specyfikacji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający pamięć na 120 godzin trendów wszystkich mierzonych parametrów z rozdzielczością 1 min?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 – Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor zapamiętujący do 400 zestawów zdarzeń alarmowych?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Punkt 9g

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odchylenia odcinak ST we wszystkich kanałach jednocześnie w zakresie od -2,0 mV do +2,0 mV bez możliwości ustawienia jednostki pomiarowej w mm? Funkcjonalność ta nie ma znaczenia klinicznego. Zmiana odcinka ST następuję w osi Y (uniesienie lub obniżenie), która to oś w zapisie EKG jest wyrażona w jednostkach mV, czyli właściwych dla odchylenia odcinka ST.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – Punkt 9h

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odchylenia odcinka ST prezentowanego w postaci odpowiednich wartości liczbowych dla każdego kanału jednocześnie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – Punkt 9j

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą zaburzeń rytmu oraz rozpoznawaniem wymienionych przez Zamawiającego typów zaburzeń oraz 6 innych, niewymienionych przez Zamawiającego typów zaburzeń?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 – Punkt 10a

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem oddechów w zakresie od 0 do 120 oddechów/min?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – Punkt 11b

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy pulsu od 25 do 300 [bpm]?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 – Punkt 16c

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 3 czasami zawieszenia alarmów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 – Punkt 16e

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ustawianiem głośności sygnalizacji alarmowej na 5 poziomach bez wyboru wzorca dźwiękowej sygnalizacji?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 – Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym ustawianiem granic alarmowych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12 – Punkt 20a

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z czasem pracy na akumulatorze powyżej 3,5 godziny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – Punkt 20b

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o czasie ładowania akumulatora maksymalnie do 6,5 godziny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – Punkt 21d

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznika nr 2 – wzór umowy

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie   wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów treści umowy.

Pytanie 2 – dotyczy §5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ww. paragrafu na:

„Sprzedający wymieni wadliwy podzespół na nowy, wolny od wad, jeśli był poddany min. 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Kupującego.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Wymiana całego urządzenia na nowe, wydaje się być działaniem całkowicie niewspółmiernym w stosunku do zaistniałej szkody (wady podzespołu), tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem niniejszego postępowania są duże, bardzo skomplikowane technologicznie produkty, posiadające wyjątkowo dużą liczbę części i podzespołów. Również z finansowego punktu widzenia pozostawienie ww. zapisu w wersji niezmienionej musiałoby oznaczać wielokrotny wzrost ryzyka poniesienia wysokich kosztów przez wykonawców, co skutkować musiałoby znaczącym wzrostem cen oferowanych wyrobów. W efekcie będzie to więc niekorzystne także dla Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów treści umowy.

Pytanie 3 – dotyczy §6 ust. 1 pkt. 2

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego 
w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisów treści umowy.

Zamawiający prosi o załączenie do oferty „formularza parametrów technicznych” po zmianach oraz powołanie się na powyższe odpowiedzi.

- Załącznik – Formularz parametrów technicznych po zmianach.

DYREKTOR

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w aktach sprawy)