|  | Nazwa Wykonawcy:............................................................................ |
| --- | --- |
|  | Adres Wykonawcy:.............................................................................. |
|  | Tel./Fax:............................................................................................... |
|  | Nazwa……………………………………………………………………….. |
|  | Typ……………………………………………………………………………. |
|  | Producent……………………………………………………………………. |
|  | Kraj pochodzenia……………………………………………………………. |
|  | Rok produkcji 2018 |

Pakiet nr 1 – Zestaw do videoendoskopii

| 1. | VIDEOPROCESOR OBRAZU HD wraz ze źródłem światła |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Tak | Numer strony w ofercie potwierdzający parametr/UWAGI |  |  |  |
| 1.1 | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | Tak |  |  |  |  |
| 1.2 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek NBI lub I-SCAN | Tak |  |  |  |  |
| 1.3 | Wyjścia sygnału typu, min.: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |  |  |  |
| 1.4. | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak |  |  |  |  |
| 1.5 | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | Tak |  |  |  |  |
| 1.6 | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |  |  |  |
| 1.7 | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x | Tak |  |  |  |  |
| 1.8 | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| 1.9 | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.10 | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 1.11 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |  |  |  |
| 1.12 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |  |  |  |
| 1.13 | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |  |  |  |
| 1.14 | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski | Tak |  |  |  |  |
| 1.15 | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak |  |  |  |  |
| 1.16 | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek | Tak |  |  |  |  |
| 1.17 | Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB | Tak |  |  |  |  |
| 1.18 | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |  |  |  |
| 1.19 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |  |  |  |
| 1.20 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |  |  |  |
| 1.21 | Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |  |  |  |
| 1.22 | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |  |  |  |
| 1.23 | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | Tak |  |  |  |  |
| 1.24 | Temperatura barwy światła min 6000 K | Tak |  |  |  |  |
| 1.25 | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 1.26 | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | Tak |  |  |  |  |
| 1.27 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |  |  |  |
| 1.28 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.29 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.30 | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.31 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |  |  |  |
| 1.32 | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |  |  |  |
| 1.33 | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |  |  |  |
| 1.34 | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 1.35 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |  |  |  |
| 1.36 | Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami serii 90K, 90Kp, | Tak |  |  |  |  |
| 2. | MONITOR MEDYCZNY |  |  |  |
| 2.1 | Przekątna min 24 cali z matrycą LED lub LCD | Tak |  |  |  |  |
| 2.2 | Kąt widzenia min. 178 stopni | Tak |  |  |  |  |
| 2.3 | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak |  |  |  |  |
| 2.4 | Jasność min 250 cd/m2 | Tak |  |  |  |  |
| 2.5 | Kontrast min 1000:1 | Tak |  |  |  |  |
| 2.6 | Matryca w standardzie min 16,7 mln kolorów | Tak |  |  |  |  |
| 2.7 | Mocowanie do wózka: standard Vesa | Tak |  |  |  |  |
| 3. | WÓZEK ENDOSKOPOWY MEDYCZNY |  |  |  |
| 3.1 | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |  |  |  |
| 3.2 | 4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |  |  |  |
| 3.3 | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |  |  |  |
| 3.4 | Centralna listwa zasilająca | Tak |  |  |  |  |
| 3.5 | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |  |  |  |
| 3.6 | wieszak na endoskopy | Tak |  |  |  |  |
| 3.7 | Wieszak na min 2 endoskopy | Tak |  |  |  |  |
| 3.8 | Waga wózka max 70 Kg | Tak |  |  |  |  |
| 3.9 | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |  |  |  |
| 4. | POMPA PŁUCZACA |  |  |  |
| 4.1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) | Tak |  |  |  |  |
| 4.2 | Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego | Tak |  |  |  |  |
| 4.3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |  |  |  |
| 4.4 | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) | Tak |  |  |  |  |
| 4.5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie) | Tak |  |  |  |  |
| 4.6 | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | Tak |  |  |  |  |
| 4.7 | Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy | Tak |  |  |  |  |
| 4.8 | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min | Tak |  |  |  |  |
| 4.9 | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy | Tak |  |  |  |  |
| 4.10 | Możliwość Integracji z aparatem elektrochirurgicznym | Tak |  |  |  |  |
| 4.11 | Poziom hałasu max. 50,0 dB | Tak |  |  |  |  |
| 4.12 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |  |  |  |
| 4.13 | Waga max: 4,5 kg | Tak |  |  |  |  |
| 5. | SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH |  |  |  |
| 5.1 | System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych w postaci dokumentacji opisowej i obrazowej | Tak |  |  |  |  |
| 5.2 | Możliwość rejestracji obrazów medycznych niezależnie od sposobu zapisu: analogowo oraz cyfrowo | Tak |  |  |  |  |
| 5.3 | Możliwość pracy w wersji: jedno- oraz wielostanowiskowej | Tak |  |  |  |  |
| 5.4 | Wyposażony w bazę danych umożliwiająca prowadzenie kartoteki pacjenta, przetwarzanie jego danych | Tak |  |  |  |  |
| 5.5 | Wydruki badań z wybranymi obrazami zarejestrowanymi podczas badania | Tak |  |  |  |  |
| 5.6 | Analiza zdjęć oraz sekwencji video oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów | Tak |  |  |  |  |
| 5.7 | Baza kodów ICD9 i ICD10 | Tak |  |  |  |  |
| 5.8 | Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno i dwupoglądowym na jednym monitorze użytkownika | Tak |  |  |  |  |
| 5.9 | Możliwość archiwizacji na nośnikach: CD/DVD , Pendrive, serwerach plików | Tak |  |  |  |  |
| 5.10 | W zestawie komputer klasy PC, kolorowa drukarka laserowa oraz okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu | Tak |  |  |  |  |
| 5.11 | Ujednoliceni posiadanego systemu archiwizacji do najnowszej wersji oferowanego systemu archiwizacji wraz z pełną migracją bazy danych pacjentów oraz badań (opisy, zdjęcia, filmy) | Tak |  |  |  |  |
| 5.12 | Archiwizacja dla posiadanych systemów (Pentax, Olympus) oraz oferowanego systemu endoskopowego na wspólnej bazie pacjentów. | Tak |  |  |  |  |
| 6. | VIDEOKOLONOSKOP |  |  |  |
| 6.1 | Obrazowanie HD | Tak |  |  |  |  |
| 6.2 | Średnica kanału roboczego: min 4,2mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.3 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.4 | Długość robocza sondy wziernikowej: min 1500 mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.5 | Kąt widzenia - min 140o | Tak |  |  |  |  |
| 6.6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra - 180° b) dół - 180° c) prawo - 160° d) lewo - 160° | Tak |  |  |  |  |
| 6.7 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.8 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |  |  |  |
| 6.9 | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |  |  |  |
| 6.10 | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 6.11 | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 6.12 | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 6.13 | Pełna kompatybilność videokolonoskopu z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |  |  |  |
| 6.14 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |  |  |  |
| 6.15 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |  |  |
| 7.0. | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |  |  |  |

…………………………………….				…………………………………………………………………..

Miejscowość, data				                         Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:............................................................................

Adres Wykonawcy:..............................................................................

Tel./Fax:...............................................................................................

Nazwa, typ………………………………………………………………..

Producent…………………………………………………………………

Kraj pochodzenia…………………………………………………………

Rok produkcji……………

Pakiet nr 2 – Myjnia endoskopowa dwustanowiskowa

| 1. | Nowa myjnia endoskopowa dwustanowiskowa |
| --- | --- |
| L.p. | Parametr | Tak | Numer strony w ofercie potwierdzający parametr/UWAGI |
| 1 | Nowa myjnia endoskopowa dwustanowiskowa | Tak |  |
| 2 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | Tak |  |
| 3 | Myjnia na dwa endoskopy | Tak |  |
| 4 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 5 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu mycie zasadnicze, dezynfekcję chemiczno-termiczna płukanie płukanie alkoholem kanałów - suszenie | Tak |  |
| 6 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 7 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | Tak |  |
| 8 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów, możliwość stosowania chemii procesowej na bazie aldehydu glutarowego | Tak |  |
| 9 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | Tak |  |
| 10 | Dozownik płynu detergentu min 1 litr | Tak |  |
| 11 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 12 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | Tak |  |
| 13 | Panel sterujący w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | Tak |  |
| 15 | 4 programy automatycznego mycia i dezynfekcji | Tak |  |
| 16 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Tak |  |
| 17 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Tak |  |
| 18 | Posiada filtr węglowy pochłaniający opary środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 19 | Posiada dodatkowy system filtracji wody | Tak |  |
| 20 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | Tak |  |
| 21 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |

…………………………………….				…………………………………………………………………..

Miejscowość, data				                         Podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy