ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 04.07.2014r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/4/2014

Pytania i odpowiedzi nr 11 (Zadania nr 2A-2F)

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/4/2014

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.” Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/4/2014. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

1.9. Zamawiający nie zgadza się na zmianę parametru.

3.3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

3.11. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

3.14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

3.19. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

3.21. Ze względu na bezpieczeństwo chorych wymagamy aby respirator był wyposażony w regulowany mechaniczny zawór bezpieczeństwa chroniący pacjenta na wypadek awarii elektroniki.

4.2. Ze względu na stosowanie procedury sterylizacji wymagamy aby przetwornik był przystosowany do sterylizacji w autoklawie.

4.24. Wymagamy aby respirator miał możliwość prezentacji wyników trendów tabelarycznych

6.5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

6.8. Zamawiający chce mieć możliwość alternatywnych terapii a więc podtrzymuje zapis SIWZ.

7.1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wskazanym w pytaniu parametrze.

7.1. Pytanie dotyczy pkt 7.9. Zamawiający nie dopuszcza.

7.1. Pytanie dotyczy pkt 7.10. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia 
o wskazanym w pytaniu parametru.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2F) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 2 (zadanie nr 2F):

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach  opisanych w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 15: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 16: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2F) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 3 (zadanie nr 2D):

Odpowiedź na pyt. 1: Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 3: Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 4: Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający nie zmieni kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź na pyt. 6: Nie.

Odpowiedź na pyt. 7: Zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający nie zmieni kryteriów oceny ofert.

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2D) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 4 (zadanie nr 2D):

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pomiaru rzutu serca fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie używany, rok produkcji 2012? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu SIWZ

Zestaw pytań nr 5 (zadanie nr 2A)

Kolumna chirurgiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

Kolumna anestezjologiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrze opisanym w pytaniu.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 6 (zadanie nr 2A)

1. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne spełnią oczekiwania Zamawiającego (ramię kolumny oraz wszystkie przeguby). Pneumatyczny hamulec centralnego przegubu zostaje zwolniony przez naciśnięcie przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej. Natomiast pneumatyczny hamulec przegubu środkowego zwalniany jest przez naciśnięcie drugiego przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej.

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

2. Ze względu na opisanie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które znacznie podnoszą koszty kolumny i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia (podświetlane wskaźniki umieszczone na przegubach pokazujące wizualnie stan zahamowania łożysk ramienia) co jest rozwiązaniem charakterystycznym i unikatowym prosimy o dopuszczenie kolumn wyposażonych w hamulce pneumatyczne bez podświetlanych wskaźników. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.

3. Prosimy o dopuszczenie kolumn z ramionami o przekroju prostokątnym - wyeliminowanie producentów posiadających takie ramiona, a jest ich zdecydowana większość, utrudnia uczciwa konkurencję i nie jest uzasadniona obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych (wyrok KIO z 2010-03-25 KIO/UZP 277/10).

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

4. Czy zamawiający za równoważne urządzenia uzna kolumny wyposażone w głowicę zasilającą z wbudowanymi gniazdami gazów medycznych bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym.

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

5. Wymogi co do równoważności produktów powinny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy, przystępujący do udziału w postępowaniu mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że za sprzęt medyczny równoważny będzie uznana kolumna z gniazdami zasilającymi w gazy medyczne umieszczone na tylnej stronie głowicy oraz gniazdami elektrycznymi i punktami wyrównania potencjału instalowanymi na panelach bocznych z boku konsoli. Właściwości funkcjonalne i jakościowe będą zbliżone do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. Kolumna nie będzie bowiem identyczna, tożsamy z produktem referencyjnym opisanym w SIWZ, ale będzie posiadała pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Odpowiedź na pyt. 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną montowane z przodu głowicy: górna o wymiarach 450x330mm oraz półka dolna 550x400 mm z szufladą o wymiarach 370x305x95 mm.

Odpowiedź na pyt. 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 582x495 mm.

Odpowiedź na pyt. 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

8. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny wyposażone w hamulce pneumatyczne i cierne spełnią oczekiwania Zamawiającego (ramię kolumny oraz wszystkie przeguby). Pneumatyczny hamulec centralnego przegubu zostaje zwolniony przez naciśnięcie przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej. Natomiast pneumatyczny hamulec przegubu środkowego zwalniany jest przez naciśnięcie drugiego przycisku, który jest integralną częścią profilu obudowy półki sprzętowej.

Odpowiedź na pyt. 8: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

9. Ze względu na opisanie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które znacznie podnoszą koszty kolumny i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia (podświetlane wskaźniki umieszczone na przegubach pokazujące wizualnie stan zahamowania łożysk ramienia) co jest rozwiązaniem charakterystycznym i unikatowym prosimy o dopuszczenie kolumn wyposażonych w hamulce pneumatyczne bez podświetlanych wskaźników. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pyt. 9: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.

10. Prosimy o dopuszczenie kolumn z ramionami o przekroju prostokątnym - wyeliminowanie producentów posiadających takie ramiona, a jest ich zdecydowana większość, utrudnia uczciwa konkurencję i nie jest uzasadniona obiektywnymi potrzebami zamawiającego. Podkreślić należy, iż niejednokrotnie wyroki KIO w sprawie opisywania przedmiotu zamówienia przy użyciu parametrów technicznych charakterystycznych i unikatowych dla danego produktu potwierdzały naruszenie ustawy Zamówień Publicznych (wyrok KIO z 2010-03-25 KIO/UZP 277/10).

Odpowiedź na pyt. 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

11. Czy zamawiający za równoważne urządzenia uzna kolumny wyposażone w głowicę zasilającą z wbudowanymi gniazdami gazów medycznych bezpośrednio w głowicę z możliwością rozmieszczenia ich po stronie frontowej lub tylnej głowicy według ustaleń z Zamawiającym.

Odpowiedź na pyt. 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach opisanych w pytaniu.

12. Wymogi co do równoważności produktów powinny być podane w sposób dokładny, przejrzysty i jasny tak, aby z jednej strony zamawiający, dokonując oceny ofert, mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaproponowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy, przystępujący do udziału w postępowaniu mieli pewność co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości i istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia. Precyzyjne określenie wymogów co do równoważności produktów pozwala prawidłowo ocenić i porównać złożone oferty. Brak podania minimalnych wymagań w zakresie równoważności produktów, przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu, stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 Pzp. Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że za sprzęt medyczny równoważny będzie uznana kolumna z gniazdami zasilającymi w gazy medyczne umieszczone na tylnej stronie głowicy oraz gniazdami elektrycznymi i punktami wyrównania potencjału instalowanymi na panelach bocznych z boku konsoli. Właściwości funkcjonalne i jakościowe będą zbliżone do tych, które zostały zakreślone w SIWZ. Kolumna nie będzie bowiem identyczna, tożsamy z produktem referencyjnym opisanym w SIWZ, ale będzie posiadała pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Odpowiedź na pyt. 12: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną montowane z przodu głowicy: o wymiarach 450x330mm.

Odpowiedź na pyt. 13: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności zostaną dopuszczone półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 582x495 mm.

Odpowiedź na pyt. 14: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

15. W związku z rozbieżnościami w opisie urządzeń zawartym w zał. nr 15 do SIWZ tj. Formularz spełniania parametrów technicznych oraz rysunkami (np. instalacja gazów medycznych rzut I piętra – segment A) i opisami dotyczącymi ilości punktów poboru gazów medycznych w kolumnach, prosimy o potwierdzenie, że wiążącym w kwestii wyposażenia kolumn będzie załącznik nr 15 do SIWZ, który szczegółowo określa wymaganą ilość punktów poboru w kolumnach.

Odpowiedź na pyt. 15: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i jest on wiążący w zakresie ilości punktów poboru gazów medycznych.

16. W przypadku nadrzędności rysunków nad formularzami prosimy o stosowną modyfikację. Dodatkowo zaznaczamy, że na rysunku powyżej wskazanym kolumny chirurgiczne są wyposażone w 3 punkty AIR-MOTOR (do napędu narzędzi chirurgicznych). Ilość wymagana i wystarczająca to 1 punkt AIR-MOTOR w każdej kolumnie. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku nadrzędności rysunków nad formularzem, należy wycenić 1 sztukę AIR-MOTOR.

Odpowiedź na pyt. 16: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i jest on wiążący w zakresie ilości punktów poboru gazów medycznych.

17. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a rysunkami, co do ilości kolumn oraz paneli, prosimy o wskazanie dokumentu, który bezwzględnie będzie uznany za nadrzędny i obowiązujący.

Odpowiedź na pyt. 17: Nadrzędne są rysunku projektu.

18. Prosimy o potwierdzenie, że kolumny znajdujące się na rysunkach oraz w opisie instalacji gazów medycznych stanowią odrębną część niniejszego postępowania, są ujęte w zadaniu 2A, i nie należy ich wyceniać w kosztorysach instalacji gazów medycznych.

Odpowiedź na pyt. 17: Zamawiający potwierdza, że wszystkie kolumny należy wycenić w zadaniu 2A.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 7 (zadanie nr 2A)

Odpowiedź na pyt 1:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 2:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 3:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 4:  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 5:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 6:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 7:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 8:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 9:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 10:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 11:  Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 8 (zadanie nr 2A)

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 9 (zadanie nr 2A)

1.      § 1 ust. 5 wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia dokumentacji serwisowej. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy niezbędnej instrukcji obsługi oraz dokumentów gwarancyjnych.

Wymagana przez Zamawiającego dokumentacja może stanowić dokumentacje techniczną, która zgodnie z przepisami ustawy z 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), nie może być przekazana do publicznej informacji.  Zakres dokumentacji serwisowej, o  który ubiega się Zamawiający może bowiem stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z brzmieniem ww. aktu prawnego Art.11, ust. 4 ustawy- wiążąco wskazuje co stanowić może tajemnicę przedsiębiorstwa-cyt.” Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Należy również pamiętać, że ingerencja w sprzęt bez udziału autoryzowanego serwisu w sposób naturalny musi powodować utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ żaden producent nie zapewni prawidłowego działania swego produktu nie mając pewności, czy jest on serwisowany w sposób właściwy.

2.      § 5 ust. 12  wzoru umowy:

Zgodnie z zapisami ust. 12  wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części w okresie gwarancyjnym, Sprzedawca wykona na własny koszt.

W związku z tym, że  część producentów urządzeń przeprowadza odpłatne przeglądy serwisowe i gwarancja nie obejmuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, prosimy o zmianę zapisów warunków gwarancji w tym zakresie i potwierdzenie, że koszt materiałów eksploatacyjnych wymienianych podczas okresowych przeglądów jest po stronie Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że ujęcie w cenie ofertowej kosztu materiałów eksploatacyjnych w znacznym stopniu wpływa na podniesienie ceny oferty, ponieważ wymiana np. żarówki przez pracownika szpitala jest zdecydowanie tańsze niż wysłanie pracownika autoryzowanego serwisu.

Zwracamy ponadto uwagę, że rozszerzenie gwarancji na materiały eksploatacyjne wielorazowego użytku i akcesoria zużywalne mogłoby doprowadzić do nadania Zamawiającemu uprawnienia skutkującego praktycznie nieograniczonym przedłużeniem okresu gwarancji. To z kolei  spowodowałoby, że nie możliwe będzie skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione- teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Elementy zużywalne ze swej natury ni podlegają naprawie w przypadku zużycia – muszą wtedy podlegać wymianie - wobec tego zgodnie z brzmieniem art. 581 §1 k.c. gwarancja na te elementy musiałaby biec od nowa, co z kolei oznaczałoby dożywotnią gwarancję na materiały zużywające się szybciej niż trwa gwarancja (np. 24 m-ce). Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana postawie Zamawiającego, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość materiałów eksploatacyjnych Zamawiający zamówi – jest ona nieograniczona.

3.     W związku z tym, że zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych nie istnieje rejestr wyrobów medycznych, a dokumenty wysyłane do Prezesa Urzędu to powiadomienie/zgłoszenie/wniosek o przeniesienie, prosimy o zmianę zapisów w formularzu spełnienia parametrów na:  Urządzenia medyczne klasy IIb, załączyć Deklarację Zgodności; certyfikat CE dla producentów z Unii Europejskiej lub potwierdzenie powiadomienia/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla producentów spoza Unii Europejskiej.

4.    Prosimy o potwierdzenie, że kolumny z Zadania 2A będą montowane na salach operacyjnych w Segmencie A lub wskazanie pomieszczeń, w których będą montowane.

Odpowiedź na pyt. 1: Zamawiający w § 1 ust. 5 pkt 5 umowy wymaga dostarczenia: paszportu technicznego w którym będzie odnotowane przez serwisanta sprzedającego, że urządzenie jest dopuszczone do eksploatacji oraz wyznaczonym terminem kolejnego przeglądu serwisowego.

Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 11 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 2). Treść § 5 ust. 12 brzmi następująco: „Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym, Sprzedający wykona na własny koszt.”

Odpowiedź na pyt. 3: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 15 do Siwz (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A). W pkt 16 tabeli (dot. kolumn chirurgicznych) i w pkt 18 tabeli (dot. kolumn anestezjologicznych) wprowadza się następująca treść: „Urządzenia medyczne klasy IIb, załączyć Deklarację Zgodności; certyfikat CE dla producentów z Unii Europejskiej lub potwierdzenie powiadomienia/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla producentów spoza Unii Europejskiej”

Odpowiedź na pyt. 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi, gdzie wskazano sale.

Zestaw pytań nr 10 (zadanie nr 2A)

Kolumna chirurgiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Kolumna anestezjologiczna:

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 10: Tak, potwierdza.

Odpowiedź na pyt 11: Tak, potwierdza.

Odpowiedź na pyt 12: Tak, potwierdza.

Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający potwierdza.

Odpowiedź na pyt 14: Zamawiający nie udziela odp. z uwagi na odp. TAK w pyt. 13.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2A) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 11 (zadanie nr 2A)

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 2: Patrz: Formularz cenowy

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający załącza nowy formularz z parametrami technicznymi i nie dopuszcza innych rozwiązań.

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający będzie wymagał na etapie realizacji zamówienia osobnej deklaracji zgodności wytwórcy Aprobaty CE dla jednostki notyfikowanej, potwierdzenia zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, dla następujących wyrobów: -kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne klasa Iib,

- strefowe zespoły kontrolne gazów medycznych klasa Iib,

- źródła gazów medycznych tlen, podtlenek azotu, powietrze, próźnia klasa IIb/IIa

- panele nadłóżkowe i mosty sufitowe klasa IIb

- rury do gazów medycznych i złączki klasa IIa

Zamawiający nie dopuszcza oznakowania całej instalacji jako kompletnego wyrobu znakiem CE

Zestaw pytań nr 12 (zadanie nr 2E)

- Czy w ramach punktu 2b tabeli formularza spełniania parametrów technicznych,  Zamawiający dopuści odpowiednio profilowane siedzenie blatu stołu bez konieczności stosowania odejmowanych segmentów z odejmowanym wałkiem oporowym krocza dającym zamocować się po lewej lub prawej stronie krocza? Siedzisko jest tak skonstruowane, aby bez użycia dodatkowych modułów można było uzyskać dostęp do lewego lub prawego biodra.

- Czy Zamawiający dopuszcza podgłówek w kształcie podkowy z odejmowanym materacem?

- Czy Zamawiający dopuszcza długość blatu bez podgłówka i podnóżków 1075 mm?

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości blatu 710 – 1180 mm co stanowi zakres regulacji większy niż wymagany?

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją oparcia pleców -45 +70 co stanowi zakres większy niż wymagany?

- Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie i bardziej funkcjonalne polegające na elektrohydraulicznej regulacji segmentu oparcia pleców?

- Czy z uwagi na zastosowanie blatu ortopedycznego i odejmowanych segmentów do operacji barku Zamawiający wymaga bezwysiłkowej regulacji segmentu pleców z pilota?

- Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz zapewnienia nieprzerwanej pracy bloku np. podczas awarii zasilania w stole, czy jakiejkolwiek awarii sterownika elektrycznego (pilota, panelu) Zamawiający wymaga stołu z dodatkowym mechanizmem hydrauliczna-mechanicznym do regulacji funkcji stołu i blatu?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół wyposażony w pilot przewodowy i panel na kolumnie wyposażony w diodowy wskaźnik naładowanej baterii?

- Czy Zamawiający wymaga stołu z pilotem przewodowym i panelem na kolumnie wyposażonym w diodową sygnalizację konieczności wezwania serwisu?

- Czy Zamawiający dopuszcza stół z podstawą na bazie prostokąta zapewniającą dobry dostęp chirurga do blatu stołu?

- Czy Zamawiający dopuszcza przystawkę do artroskopii stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta z miejscem na oparcie kolana z dwoma szczękami dociskowymi z regulacją odległości? Część nośna przystawki wykonana ze  stali nierdzewnej z wykończeniem matowym z możliwością regulacji wysokości przystawki oraz kąta nachylenia w osi X i Y w stosunku do blatu stołu?

- Czy Zamawiający dopuszcza podpórkę do operacji ręki o wymiarach 650 x 350 mm (w kształcie prostokąta) z możliwością wykonywania zdjęć RTG, monitorowania aparatem C, zmiany wysokości o konstrukcji ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający dopuszcza  urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2E) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 13 (zadanie nr 2E)

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o parametrach opisanym w pytaniu.

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 8: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz. Zamawiający nie dopuszcza na bloku operacyjnym elementów wykonanych ze skóry.

Odpowiedź na pyt 9: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 10: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 11: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 12: Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach opisanych w Siwz.

Odpowiedź na pyt 13: Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostawy .

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający nie przedłuży terminu realizacji w ww. zadaniach.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.

Odpowiedź na pyt 6: Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 11 do Siwz (Wzór umowy dla zad. 2). Treść § 5 ust. 12 brzmi następująco: „Wszelkie wymagane zgodnie z instrukcją obsługi przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części (z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych) w okresie gwarancyjnym, Sprzedający wykona na własny koszt.”

Odpowiedź na pyt 7: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść zał. nr 15 do Siwz (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2E). Pkt 33 tabeli (dot. stołu operacyjnego) otrzymuje  następującą treść: „Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE (jeżeli dotyczy)”

UWAGA!!!

W załączniku nr 15 (Formularz spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2E) w kolumnie pt. „Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca”, w celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przy każdym parametrze podać numer odpowiedzi Zamawiającego w której dopuścił on parametr zaproponowany przez Wykonawcę.

Zestaw pytań nr 14 (Zadanie nr 2E):

Odpowiedź na pyt 1: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.

Odpowiedź na pyt 2: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.

Odpowiedź na pyt 3: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.

Odpowiedź na pyt 4: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.

Odpowiedź na pyt 5: Zamawiający nie zgadza się na zmianę.

Zestaw pytań nr 15 (Zadanie nr 2C)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z rodzajem wyposażenia i o parametrach opisanych w Siwz.

Uwaga!!! Nowy termin składania i otwarcia ofert:

- składanie ofert: 15.07.2014 r godz. 10:00

- otwarcie ofert: 15.07.2014r. godz. 10:15

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)