ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 23.06.2015r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/11/2015

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/11/2015

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 9 Sierpnia 2013 poz. 907 ze zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp operacyjnych do szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy – sprawa nr ZP/11/2015. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Odp.

Zamawiający nie rezygnuje z integracji urządzeń i rejestracji wizji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Odp.

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza

Ad. 2 Zamawiający nie dopuszcza czaszy głównej z 72 punktami LED, zamawiający dopuszcza regulację pola operacyjnego w zakresie 21-42 cm. Zamawiający nie dopuszcza lampy o poborze mocy 145W.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 4 Zamawiający wymaga współczynnik Ra min. 95

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza lampę z regulacja pola operacyjnego w zakresie 18-22 cm, natomiast Zamawiający wymaga współczynnika R9 min. 95.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza czaszę główną z 81 punktami, zamawiający dopuszcza regulację pola operacyjnego w zakresie 19-32 cm. Zamawiający nie dopuszcza lampy o poborze mocy 120W.

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza.

Ad.8 Zamawiający dopuszcza zakres regulacji pola operacyjnego na poziomie 16-28cm, Zamawiający wymaga współczynnik R9 min. 95.

Zestaw pytań nr 4:

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i równocześnie wymaga w przypadku dostarczenia urządzenia centralnego typu serwer zapewnienia archiwizacji danych z zapisu wizyjnego na dostarczonym serwerze lub możliwości przesłania danych w celu archiwizacji na serwer PACS.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza rejestracji na prostym rejestratorze obrazu, ponieważ nie będzie identyfikacji zapisu poprzez przyporządkowanie danych pacjenta i zabiegu.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i równocześnie wymaga w przypadku dostarczenia urządzenia centralnego typu serwer zapewnienia archiwizacji danych z zapisu wizyjnego na dostarczonym serwerze lub możliwości przesłania danych w celu archiwizacji na serwer PACS.

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zamawiający zrezygnuje z konwersji do formatu DICOM tylko w przypadku archiwacji danych na dostarczonym urządzeniu centralnym.

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie Zamawiający wymaga aby w przypadku braku integracji z systemem HIS istniała centralna ewidencja zabiegów wykonywanych na salach operacyjnych na dostarczonym urządzeniu centralnym. W przypadku opcji z dostarczeniem komputerów typu „all In one” ewidencja zabiegów nie może być rozproszona na poszczególnych komputerach.

Odp.

Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy systemu w przyszłości o dodatkowe elementy rejestrujące obraz. Zamawiający wymaga aby dostarczone rozwiązanie posiadało możliwość zdalnego zarządzania poprzez aplikację webową lub dedykowaną aplikacje kliencką.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Odp.

Zamawiający wymaga aby w przyszłości była możliwość podłączenia do systemu dowolnej kamery ale nie tylko jednego wskazanego producenta.

Odp.

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych oraz wymaga aby licencja pozwalała na dostęp do systemu z minimum 5 stacji roboczych jednocześnie.

Odp.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie równocześnie skreśla zapisy pkt. 48 Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zestaw pytań nr 6:

Pyt. 1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do zaoferowania i wymaga aby matryca diodowa w oprawie głównej była z złożoną z 96 punktów LED? Parametr ten przyczynia się do obniżenia całkowitego poboru mocy oprawy głównej do poziomu 50W czyli znacznie lepszego niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wymaga aby oprawa główna miała 120 +/- 40 punktów LED oraz żeby posiadała pobór mocy max. 91W.

Pyt. 2. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do zaoferowania i wymaga aby oprawa główna posiadała zakres regulacji średnicy pola operacyjnego od 17 do 30 cm czyli lepszego niż wymagane przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji na poziomie min. 20-28cm.

Pyt. 3. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do zaoferowania i wymaga aby matryca diodowa w oprawie głównej była z złożoną z 56 punktów LED? Parametr ten przyczynia się do obniżenia całkowitego poboru mocy oprawy głównej do poziomu 40W czyli znacznie lepszego niż wymagane przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wymaga aby oprawa boczna miała 90 +/- 51 punktów LED oraz żeby posiadała pobór mocy max. 80W

Pyt. 4. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do zaoferowania i wymaga aby oprawa boczna posiadała zakres regulacji średnicy pola operacyjnego od 17 do 28 cm czyli lepszego niż wymagane przez Zamawiającego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zakres regulacji na poziomie min. 20-28cm.

Pyt. 5. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do zaoferowania i wymaga aby oprawa boczna posiadała zakres regulacji natężenia oświetlenia od 40 000 do 130 000 lux co jest wartością podaną w normie medycznej jako wymóg dla lamp operacyjnych? Natężenie światła poniżej 40 000 lux nie nadaje się do przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odp.

Zamawiający wymaga aby oprawa boczna posiadała zakres regulacji natężenia światła co najmniej 30-100%

Zestaw pytań nr 7:

Odp.

System PACS przyjmuje dane standardzie DICOM 3.0.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że wszelkie zmiany po stronie serwera PACS leżą po stronie Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający korzysta z systemu ESKULAP.

Odp.

Informacja na temat sposobu integracji opisana jest w pkt. 2 e) Załącznika nr 6 do SIWZ.

Odp.

Plany budynków dostępne są do wglądu, a przekazane do pracy wykonawcom będą po podpisaniu umowy.

Odp.

Kable będą prowadzone częściowo podtynkowo i częściowo nad sufitem podwieszanym.

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Odp.

Zamawiający nie zapewnia wolnych portów w krosownicach.

Zestaw pytań nr 8:

Odp.

Norma EN ISO 13485 dotyczy zarówno klasy I jak i klasy II dla wyrobów medycznych.

Odp.

Zamawiający wymaga oświetlenia endoskopowego o barwie białej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający wymaga oświetlenia endoskopowego o barwie białej.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający potwierdza, iż istnieje dostęp z piętra wyżej aby posadowić płyty stropowe.

Odp.

W miejscu montażu lamp znajdować się będą wyciągnięte 3 kable o średnicach 2,5 mm2.

Odp.

Sale operacyjne posiadają  zasilanie awaryjne w postaci UPS.

Zestaw pytań nr 9:

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący komisji:	p. Bogusław Wiśniewski 	…………………………….....

Sekretarz komisji:		p. Kamil Zażdżyk		…………………………….....

Członek komisji:		p. Lucyna Gruszkowska	………………………….........

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 
                w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)