ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,  tel.  56 66 89 100,   tel./fax.  56 66 89 101

e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 16.02.2018r.

Sprawa nr: SZP.251.1.18

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.1.18

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów medycznych na wyposażenie SOR. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pakiet nr 2 - Respiratory stacjonarne - 2 szt.

Lp.18 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z wentylacją nieinwazyjną dostępną w trybach ciśnieniowych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.24 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z ciśnieniem wdechowym PCV; zakres 5 – 80 cmH2O?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 - Aparaty do znieczuleń - 2 szt.

Lp.3 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z hamulcami na poszczególne koła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.6 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z blatem do pisania, wbudowanym oświetleniem LED, skokową regulacją natężenia światła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.15 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z precyzyjnymi mechanicznymi przepływomierzami podwójnymi dla O2, N2O i powietrza?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.18 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat w którym czujniki przepływu podlegają dezynfekcji?

Odp.

Zamawiający wymaga aby czujniki przepływu miały możliwość sterylizacji i dezynfekcji.

Lp.24 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zaworem APL z funkcją ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego przez skręcanie zastawki do 0 przy wentylacji Man/Spont.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.25, 26 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z pochłaniaczem CO2 o budowie przeziernej, wielorazowym,  o pojemności 1,5 l. bez możliwości stosowania zbiorników jednorazowych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.31 W związku że Zamawiający w punkcie 30 wymaga respiratora napędzanego elektrycznie lub pneumatycznie czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z respiratorem zużywającym gazy do napędu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.34 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z obsługą respiratora za pomocą ekranu dotykowego, przycisków i pokrętła?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.43 Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez awaryjnego trybu wentylacji mechanicznej pacjenta w przypadku zaniku zasilania w gazy medyczne (z sieci centralnej i z butli)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.49 W związku że Zamawiający w punkcie 48 wymaga regulacji PEEP w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z regulacja PEEP od 4 cmH2O (hPa)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparaty wyprodukowane w IV kwartale 2017r?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Pakiet nr 3 - Respiratory transportowe - 2 szt.

Lp.4 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością pracy w temperaturze 5-40ºC oraz możliwością przechowywania i transportu w zakresie od  -20 do 60ºC?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.7 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12V?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.9 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z wagą  (podstawowej jednostki) 9,8 kg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.25 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z zastawką bezpieczeństwa nadciśnieniową  ustawioną w zakresie  <125 cmH2O?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Lp.50 Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator z podstawą jezdną z uchwytami na dwie butle tlenowe oraz z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym respirator z podstawy (brak konieczności użycia narzędzi)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pakiet 5 (Defibrylator – 3 szt.)

Ad. 11. Czy Zamawiający wymaga możliwość wydruku pomiarów uniesienia odcinka ST w EKG z każdego odprowadzenia?

Odp.

Zamawiający wymaga.

Ad. 16. Zwracamy się z prośbą o wskazanie stacji odbiorczych, do których Zamawiający będzie transmitować 12 – odprowadzeniowe EKG.

Odp.

Stacje odbiorcze:

- Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń.

- Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17-19, 87-100 Toruń.

- Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu im. dr W. Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz.

- Centrum Kardiologii Allenort, ul. Gen. Andersa 3, 14-200 Iława.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. J. Popiełuszki we Włocławku, ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek.

- Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz.

- Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz.

Czy Zamawiający wymaga aby stacje odbiorcze, do których będzie transmitowane 12 – odprowadzeniowe EKG istniały w dniu składania ofert?

Odp.

Stacje odbiorcze już istnieją.

Zestaw pytań nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego aparat dedykowany na oddział SOR w specyfikacji określa w sposób jednoznaczny parametry wymagane dla aparatów USG dla oddziałów/gabinetów ginekologiczno-położniczych. W sekcji „oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe”, pkt. 21-25 oraz 27-29 wyszczególnione są pomiary stosowane wyłącznie w ginekologii i położnictwie. Również w sekcji „Możliwość rozbudowy” Zamawiający wyszczególnia np. oprogramowanie 3/4D oraz głowicę objętościową waginalną.

Zamawiający nie wymaga natomiast by USG dedykowane dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego spełniało podstawowe parametry wymagane na takim oddziale jak szybkość uruchamiania, mobilność, oprogramowanie pozwalające na szybką diagnostykę, oprogramowanie dedykowane medycynie ratunkowej oraz anestezjologii.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający wymaga by aparat USG spełniał wymagania stawiane aparatom USG dedykowanym oddziałom SOR oraz oddziałom anestezjologicznym takie jak:

1. Czas uruchamiania aparatu poniżej 10 sekund.

2. Mobilność tj. niewielka waga aparatu i odpowiednio długą pracę na wbudowanej baterii.

3. Możliwość łatwego odłączenia aparatu od wózka z możliwością podłączenia bezpośrednio do niego co najmniej 2 głowic np. konweksowej i liniowej (najczęściej stosowanych w medycynie ratunkowej) i wykonania nim badań w dowolnym miejscu przy pacjencie.

4. Dedykowane oprogramowanie dla medycyny ratunkowej oraz anestezjologii.

Odp.

Zamawiający informuje, iż Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ramach usługi SOR wykonuje również świadczenia o charakterze ginekologiczno – położniczym i aparat o takim przeznaczeniu jest Zamawiającemu potrzebny.

Ponadto:

- Zamawiający w pkt. 4 wymaga: „Monitor wysokiej rozdzielczości min 1200x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED o przekątnej ekranu min 17”.

Czy Zamawiający dopuszcza: Monitor wysokiej jakości o rozdzielczości min 1024x768 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LED o przekątnej ekranu min 15 posiadający specjalną powłokę antyodblaskową, która pozwala na pracę nawet w bardzo jasnych pomieszczeniach?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający w pkt. 5 wymaga: "Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem pulpitu". Jest to cecha spotykana w aparatach stacjonarnych i ze względu na rozwiązania technologiczne stosowane w aparatach mobilnych nie występuje. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza aparat, który ma możliwość pochylenia względem pulpitu lub ze względu na niewielką wagę aparatu oraz bardzo mobilny wózek dedykowany do aparatu łatwy obrót całego aparatu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający w pkt. 8 wymaga: "Dynamika systemu > 250 dB". Czy zamawiający dopuści aparat usg, wysokiej klasy z dynamiką systemu conajmniej 180 dB? Tego typu dynamika jest wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości obrazu w szczególności dla takich zastosowań jak aparaty wykorzystywane na oddziałach SOR.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający w punktach 21-25 oraz 27-29 wymaga specjalistycznego oprogramowania pomiarowo-obliczeniowego, które wykorzystywane jest na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat posiadający wbudowane obliczania i pomiary ginekologiczno-położnicze tj. macicy, szyjki macicy, jajników,  pęcherzyków ale nie posiadający aż tak specjalistycznego oprogramowania pomiarowego jak stosowane w aparatach dedykowanych dla ginekologii?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający w punkcie 30 podpunkt c wymaga głowicy liniowej o głębokości obrazowania minimum 35 cm. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy głowicę liniową o głębokości skanowania 30 cm?

Odp.

Zamawiający w pkt. 30 wymaga głowicy convex.

- Zamawiający w punkcie 33 wymaga "Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 450 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW." Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat o konstrukcji i rozwiązaniach wprowadzonych na rynek w 2016 roku i posiadającym najnowsze rozwiązania technologiczne w tym bardzo szybką i stabilną pamięć typu SSD o pojemności 240 GB oraz możliwość zapisu danych na dowolnym nośniku pamięci a także  "w chmurze" i posiadający wbudowany moduł WiFi oraz 3G, ale nie posiadający dysku HDD oraz napędu DVD? Obecnie producenci odchodzą od stosowania w aparatach USG przestarzałych rozwiązań jak dyski HDD oraz napędy DVD.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający w punkcie 41 wymaga by aparat posiadał możliwość rozbudowy o głowicę objętościową typ vaginalna o zakresie częstotliwości obejmującym przedział min 5,0-10,0 MHz +/- 1 MHz, kącie obrazowania w trybie B min 175°. Biorąc pod uwagę, że aparat ma mieć zastosowanie na oddziale SOR wydaje się mało prawdopodobne wykorzystanie głowicy wolumetrycznej typu waginalnego, którą stosuje się na oddziałach ginekologicznych. Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG nie posiadający możliwości rozbudowy o taką głowicę?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Zamawiający w punkcie 42 wymaga " Oprogramowanie archiwizacyjne na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trymestrze w/g wytycznych Fetal Medicine Fundation w Londynie". Tego typu oprogramowanie stosowane jest wyłącznie w badaniach na oddziałach ginekologiczno-położniczych. Czy zatem Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG dedykowany na oddziały SOR nie posiadający takiego oprogramowania?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 5:

Dotyczy Respirator transportowy – Zadanie nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie renomowanego  europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard 2 charakteryzujący się następującymi parametrami:

- Zasilanie pneumatyczno – bateryjne

- Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci  i niemowląt od 5 kg masy ciała

- Waga samego respiratora ok. 2,5 kg

- Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar

- Zużycie gazu napędowego ok. 250 ml/min przy PEEP równym 0 mbar i ciśnieniu wdechowym 20 mbar – wentylacja osoby dorosłej zgodnie z ERC zużycie gazu ok. 25 ml na cykl oddechowy (przy 10 odd/min)

- Maksymalny przepływ wejściowy 80 l/min

- Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V

- Układ pacjenta z zaworem umożliwiający wentylację bierną 100%

- Ładowanie od 0 do 95 % 3,5 h

- Zasilanie z baterii  10 h w warunkach pracy ambulansu

- Wentylacja 100% tlenem i Air Mix (stężenie O2 uzależnione od parametrów wentylacji i zawiera się w przedziale ok. 55% do 75%)

- Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych

- System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora

- Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów bezpośrednio przy masce do wentylacji

- Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia)

- Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji

- Tryby wentylacji IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand

- Tryb Demand uruchamiany ręcznie

- Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny

- Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorośli/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej

- Prekonfigurowane ustawienia dla trybu ratunkowego dorośli 600 ml/12 oddechów, dzieci 200 ml/20 oddechów, niemowlęta 100 ml/30 oddechów zgodne z ERC, z możliwością ustawienia własnych startowych parametrów

- Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie 5-50 oddechów/min

- Objętość oddechowa regulowana w zakresie  50 – 2000 ml

- Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie od 0 do 30 cmH2O – integralna funkcja respiratora

- Ciśnienie w drogach oddechowych regulowane w zakresie 10-65 mbar

- Czułość triggera: -1,3 mbar przy PEEP > 0 i -0,8 mbar przy PEEP = 0

- Bezdech 4-60 s

- Zakres manometru od -5 do +70 cm H2O

- Stosunek I:E 1:1,7 wymuszony, w innych wypadkach zależny od wyzwalacza (±10%), 1:1 w RKO 30:2, 15:2 oraz RSI ręczny

- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru

- Zakres temperatur pracy -18 – + 50˚ C

- Przechowywanie -40 – +70˚ C

- IP 54

- Zgodny z normą RTCA DO 160 G

- Zgodny z normami EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3

- Obrazowanie następujących parametrów: ciśnienie PEEP, ciśnienie maksymalne wdechowe, objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa

- Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.

- Alarmy: bezdechu, nieszczelności układu, wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych, rozładowanego akumulatora/braku zasilania

- Tolerancja elektromagnetyczna zgodna z normami EN 60601-1-2, EN 61000-4 (części 2 - 6, 8 i 11), eliminacja zakłóceń PN EN 55011, odporność na zakłócenia RTCA DO 160 G

- Respirator w obudowie z butlą 2l, reduktorem o przepływie 0-15 l/min, torebką na akcesoria, obudowa z możliwością zawieszenia na noszach, łóżku szpitalnym, umożliwiająca przenoszenie w ręku i na ramieniu

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza aparatu o powyższych parametrach, gdyż nie spełnia on warunków koniecznych, parametrów przedstawionych w SIWZ. Oferowany respirator jest respiratorem ratunkowym a Zamawiający wymaga respiratora transportowego z możliwością regulacji tlenu koniecznymi przy transporcie pacjenta między oddziałami.

Zestaw pytań nr 6:

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 7:

Zadanie nr 1 Centrala Nadzoru Kardiologicznego - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności centralę nadzoru kardiologicznego z poniższym opisem?:

8 szt. kardiomonitorów z 8 szt. modułów transportowych

| Lp. | Kardiomonitor |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Kardiomonitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć niezależny moduł w postaci przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami „kostki”, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 240 min. |
| 2 | Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. |
| 3 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do prezentacji minimum 10 krzywych jednocześnie. |
| 4 | Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. |
| 5 | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych. |
| 6 | Kardiomonitor pracujący w sieci wraz z pozostałymi kardiomonitorami pozwalającej na podgląd ekranu innego dowolnego kardiomonitora pracującego w sieci |
| 7 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. |
| 8 | Zasilanie akumulatorowe całego zestawu (kardiomonitor + moduł pomiarowy) na co najmniej 60 minut pracy |
| 9 | NIEZALEŻNY MODUŁ EKG/Resp wbudowany w moduł transportowy. |
| 10 | Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG |
| 11 | Pomiar EKG. |
| 12 | Jednoczesna prezentacja 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. |
| 13 | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. |
| 14 | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. |
| 15 | W komplecie kabel EKG 3-żyłowy oraz 5-żyłowy |
| 16 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±2,0 mV |
| 17 | Analiza ST z min. 7 odprowadzeń jednocześnie |
| 18 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. |
| 19 | Prezentacja krzywej oddechu. |
| 20 | Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 10-40 s. |
| 21 | NIEZALEŻNY MODUŁ saturacji wbudowany w moduł transportowy. |
| 22 | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych |
| 23 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. |
| 24 | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. |
| 25 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o drugi pomiar SpO2 z jednoczesnym wyświetlaniem obu wartości SpO2 |
| 26 | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych |
| 27 | NIEZALEŻNY MODUŁ wbudowany w moduł transportowy ciśnienia nieinwazyjnego. |
| 28 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |
| 29 | Pomiar ręczny i automatyczny. |
| 30 | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pomiar sekwencyjny z ustawianiem różnych interwałów czasowych w co najmniej 4 przedziałach czasowych |
| 31 | Pamięć w menu ciśnienia min. 5 ostatnich pomiarów. |
| 32 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . |
| 33 | Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie |
| 34 | Pomiar rytmu serca: min. 30-300ud./min |
| 35 | W komplecie przewód interfejsowy i 3 rozmiary mankietów dla dorosłych. |
| 36 | NIEZALEŻNY MODUŁ temperatury wbudowany w moduł transportowy. |
| 37 | Jeden tor pomiarowy temperatury. |
| 38 | W komplecie czujnik temperatury głębokiej. |
| 39 | NIEZALEŻNY MODUŁ pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną wbudowany w moduł transportowy. |
| 40 | Dwa kanały pomiarowe. Pomiar ciśnienia inwazyjnego w zakresie -40 do 320 mmHg z określeniem i nazwaniem miejsca. Obliczanie i wyświetlanie wartości zmienności ciśnienia pulsu (PPV). |
| 41 | NIEZALEŻNY MODUŁ kapnometrii w strumieniu bocznym lub głównym. Zakres pomiaru CO2 min. od 1do 99 mmHg. |
| 42 | MODUŁ TRANSPORTOWY kardiomonitorów. z zasilaniem akumulatorowym, ekran minimum 5 cali |
| a) | - Obsługa poprzez ekran dotykowy |
| b) | - Minimum 4 krzywe na ekranie modułu transportowego |
| c) | - Dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, 2IBP |
| d) | - Archiwum wszystkich trendów przez minimum 72 godziny |
| e) | - Archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych - minimum 5 godzin |
| f) | - Kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w którym dokowany jest moduł transportowy |
| g) | - zasilanie bateryjne min. 4 godz. |
| h) | - waga max. 1,5 kg |
| 43 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. |
| 44 | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. |
| 45 | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. |
| 46 | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. |
| 47 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 120 godzinne |
| 48 | Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora monitorowanych wartości liczbowych i monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 48 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych |
| 49 | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. |
| 50 | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora |
| 51 | Możliwość rozbudowy o: rejestrator termiczny oraz moduły pomiaru gazów anestetycznych, pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca, pomiaru inwazyjnego rzutu serca metodą termodylucji, pomiaru inwazyjnego rzutu serca metodą PiCCO, pomiaru saturacji ośrodkowej krwi żylnej, pomiaru NMT, pomiaru BIS |
| 52 | Deklaracje CE |
| 53 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej |
| 54 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |
| 55 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |
| Lp. | Centrala monitorująca |
| 1 | praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 8 monitorów opisanych w załączniku 1 |
| 2 | (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) |
| 3 | płaski ekrany kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu , obsługa przez ekran dotykowy |
| 4 | ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 |
| 5 | ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 |
| 6 | możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) |
| 7 | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 240 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością |
| 8 | możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów |
| 9 | alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek |
| 10 | konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) |
| 11 | wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) |
| 12 | drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej |
| 13 | możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 240 godzin |
| 14 | Deklaracje CE |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej |
| 16 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |
| 17 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia |

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 8:

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wydruku raportu dotyczącego parametrów życiowych pacjenta na centralnej stacji.

Odp.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości wydruku min. 6 fal na drukarce zewnętrznej poprzez centralną stację.

Odp.

Zamawiający dopuszcza aparat o powyższych parametrach. Zamawiający prosi Wykonawcę, aby na etapie przygotowania oferty załączył tabelę sprawdzającą według powyższych parametrów. Zamawiający prosi o dodanie kolumny „Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr” oraz wypełnienie tej kolumny poprzez podanie przy każdym parametrze numeru strony z katalogu, gdzie zawarto potwierdzenie spełnienia danego parametru. Proszę również o wykreślenie z powyższej tabelki pkt. 67, gdyż ten warunek ogranicza innych Wykonawców.

Zestaw pytań nr 9:

Dot. Pakiet nr 4 – Aparaty do znieczuleń - 2 szt.

Ad. pkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowanym oświetleniem bez płynnej regulacji lub z lampką na elastycznym ramieniu pozwalającą na dowolne pozycjonowanie a tym samym dobór odpowiedniego natężenia światła

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Dot. Pakiet nr 3 – Respiratory transportowe - 2 szt.

Ad. pkt 16

Proszę o uzupełnienie niejasnego zapisu/literówki: Czy zamawiający przez ten punkt miał na myśli m. in opcję AutoFlow dla oddechów kontrolowanych objętościowo, pomagającą uzyskać zadaną objętość przy jak najniższym ciśnieniu?

Odp.

Zamawiający potwierdza.

Zestaw pytań nr 10:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1A – Pakiet 1 – Centrala Nadzoru Kardiologicznego

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 15’’ i rozdzielczości 1024x768 pikseli oraz wbudowane moduły w jednej obudowie oraz ergonomiczną rączkę?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na prezentację 1 z 3 odprowadzeń rzeczywistych EKG przy rejestracji z 3 elektrod?

Prezentacja 6 odprowadzeń z 3 elektrod wskazuje, że są to odprowadzenia rekonstruowane przez algorytm i parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Z technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe wyświetlenie 3 odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3 elektrodowego w tym samym czasie.

Powyższe rozwiązanie zapewni monitorowanie 7 krzywych z 5 odprowadzeń.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez licznika bezdechów?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z alarmem bezdechu konfigurowalnym w zakresie od 10 do 40 sekund?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w dedykowany moduł SpO2 w technologii natywnej producenta odporny podobnie jak Nellcor na niską perfuzję i artefakty ruchowe?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem rytmu serca z NIBP w zakresie od 40 do 240 ud/min.?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem ciśnienia inwazyjnego w dwóch kanałach w zakresie od -50 do + 300 mmHg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor transportowy odporny na upadki z 1m i wyposażony w dotykowy ekran 5’’?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor transportowy z archiwum wszystkich trendów przez 1h z rozdzielczością 1s lub 150h z rozdzielczością 1min? Jest to dokładniejszy zakres archiwum trendów niż wymagany przez Zamawiającego.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością rozbudowy o 3 kanałowy rejestrator termiczny?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – wzór umowy

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 5

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

„Wykonawca wymieni element, podzespół „sprzętu” na nowy, wolny od wad, jeśli ten element, podzespół „sprzętu” był poddany min. 3 naprawom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy Zamawiającego.”

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii.

Odp.

Zamawiający nie zmieni zapisu SIWZ.

Zestaw pytań nr 11:

Pakiet nr 2

Pytanie 1. Ad 2

Czy Zamawiający dopuści respirator posiadający zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji zakres ciśnień zasilających od 2,83 – 4,55 bar ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Ad 24

Czy Zamawiający dopuści respirator z ciśnienie wdechowym PCV; w zakresie od 10 do 80 cm H2O?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Ad 49

Czy Zamawiający dopuści respirator nie posiadający szyny bocznej do mocowania akcesoriów ?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5

Pytanie 4 Ad 30

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie wyposażone w łyżki twarde? Defibrylacji dokonuje się za pomocą jednorazowych elektrod.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 12:

Dotyczy defibrylatorów:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator wyposażony w metronom zgodny z aktualnymi Wytycznymi ERC 2015, bez funkcjonalność polegającej na możliwości programowania dla min. czterech grup pacjentów?

Zgodnie z Wytycznymi ERC 2015 metronom jest jedną z form informacji zwrotnej techniki uciskania klatki piersiowej. Zadaniem metronomu nie jest wspieranie oddychania, lecz wyznaczanie właściwego tempa ucisku klatki piersiowej w trakcie RKO. Stosowanie metronomu ma za zadanie poprawę jakość prowadzonego RKO, a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa powrotu spontanicznego krążenia. Stosowny cytat z Wytycznych Resuscytacji 2015, rozdział 2, strona 114:

„Informacja zwrotna dotycząca techniki uciskania klatki piersiowej

Zastosowanie urządzeń generujących informację zwrotną (feedback devices) i wydających instrukcje dotyczące RKO (prompt devices) ma na celu poprawę jakości RKO, a tym samym zwiększenie szans na powrót spontanicznego krążenia i poprawę przeżywalności. Informacja zwrotna może mieć formę wskazówek dźwiękowych, metronomu, wskaźników tarczowych, wyświetlaczy numerycznych, wykresów, informacji słownej lub alarmów świetlnych.”

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający załącza Formularz cenowy po zmianie nr 2 ponadto prosi na etapie przygotowania oferty o powołanie się na udzieloną odpowiedź w przypadku jeśli zmiana nie jest uwzględniona w formularzu.

Przewodniczący komisji:	Lucyna Gruszkowska	…………………………….....

Sekretarz komisji:		Marcin Rzepecki		………………………….........

Członek komisji:		Katarzyna Wiśniewska	...............................................

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Robert Skowronek

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)